超声细菌分散计数仪技术参数特点

1、产品说明

超声细菌分散计数仪是一款基于超声分散和光电浊度检测原理的菌液前处理仪器。该仪器与传统的手工分散方法相比，它能更快更好地实现菌落分散和浊度检测一体化，同时智能提示稀释到标准麦氏浊度菌悬液所需的稀释体积。是一款高效率解放双手的同时还不影响菌株活性和药敏试验结果的智能仪器，在微生物实验前处理中具有较高的应用价值。

2、工作原理

通过压电陶瓷换能器将高频电能转化为超声波声能，由超声波击锤将超声波声能传递到比色皿，在不损伤样品的前提下，实现比色皿中成团细菌的超声波均匀分散，然后光源产生的光线透过比色皿照在传感器上，通过传感器读取透射光的强度，将样品与标准物质对比，实现样品麦氏浊度测量，并基于样品麦氏浊度和算法给出稀释到目标浊度所需加液体积，并对样品菌落数进行初步估计。

3、应用领域

1. 水处理、固液分散、溶液中颗粒的解团聚实验；

2. 分枝杆菌、肠杆菌、葡萄球菌等微生物药敏试验的菌悬液制备；

3. 生物制品研发及细菌培养分散及浊度检测实验；

4. 食品微生物限度等检测实验。

应用领域（适用微生物菌株，部分）

| 菌属 | 常见菌种 |
| --- | --- |
| 肠杆菌 | 产气肠杆菌、阴沟肠杆菌、沙门氏杆菌 志贺菌、鼠疫耶尔森菌、肺炎克雷伯菌 |
| 分歧杆菌 | 结核分枝杆菌、禽结核分枝杆菌、腐物寄生性分枝杆菌 麻风分枝杆菌、牛型结核分枝杆菌、副结核分歧杆菌 |
| 葡萄球菌 | 金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、头状葡萄球菌 人葡萄球菌、腐生葡萄球菌、溶血葡萄球菌 |
| 链球菌 | 化脓性链球菌、肺炎链球菌、血链球菌 变形链球菌、草绿色链球菌、无乳链球菌 |
| 假单胞菌 | 铜绿假单胞菌、产碱假单孢菌、曼多幸假单孢菌 恶臭假单胞菌、荧光假单胞菌属、斯氏假单孢菌 |

4、性能特点

- 操作简单   集成度高、界面设计简洁、使用简便

- 智 能 化   智能程序控制，分散均匀、测量准确，避免人为误差

- 安全性高   封闭式实验环境，降低环境污染和人员感染的风险

5.技术参数

| 超声换能器功率 | <100 W |
| --- | --- |
| 超声换能器频率 | 40 kHz |
| 超声总次数 | 0～99次可设 |
| 超声工作时间 | 0～99 s可设 |
| 超声间歇时间 | 0～99 s可设 |
| 麦氏浊度显示精度 | 0.01 MCF |
| 麦氏浊度测量量程 | 0.00～6.00 MCF |
| 麦氏浊度检测线性范围 | 0.20～4.00 MCF |
| 比色皿样品池容量 | 1.5～4 ML |
| 麦氏浊度校准 | 多点校准，最多6点 |
| 稀释功能 | 自动生成加液体积 |
| 比色皿特点 | 氟硅胶密封垫防漏液 |
| 校准液提供方 | 中国计量科学研究院 |
| 存储温度条件 | -20 ℃ ~50 ℃ |
| 工作温度条件 | 5~35 ℃ |
| 电源参数 | 220 V / 50 Hz |
| 电源最大功耗 | 100 W |
| 仪器净重 | 3.9 kg |
| 外观尺寸 | L270 mm* W292 mm* H156 mm |