SCIENTZ-WSQ全自动微生物生长曲线分析仪

- 产品说明

全自动微生物生长曲线分析仪是利用比浊法绘制微生物生长曲线原理，并整合控温震荡培养功能于一体，为实现多种微生物（包括细菌、真菌、酵母、噬菌体、变形虫、细胞和藻类等）的在线监测培养而开发的一款微生物自动化科研仪器。利用全自动微生物生长曲线分析仪，可以让微生物研究者从枯燥的观测活动中解脱出来，避免熬夜记录数据，同时可以节约大量的实验耗材，在细菌培养、发酵研究、药物毒理实验等微生物研究工作中具有很高的实用价值。

2、性能特点

适用范围广
可实现多种微生物，包括细菌、真菌、酵母、噬菌体、变形虫、细胞和藻类等
在线监测培养

有效解放人力
1. 自动测量，避免熬夜；
2. 自动绘制曲线，减少繁杂的计算绘图；
3. 一次可进行多达 36 个样品的测量，互不干扰；

过程安全 结果精准
1. 封闭培养与检测，可保证样品不受污染，实验环境安全；
2. 无取样检测相比于取样检测，不损耗样品，实验结果更精准；

节省试剂耗材
节省 50% 以上试剂；节省 90% 的吸头；节省 100% 的培养皿；

3、仪器参数

1: 培养时间和采样间隔可设置. 培养时长最长可达1600小时，采样间隔：5-360分钟可设置

2：可在线显示测量值，无需取样，样品无需稀释

3：通道数：36通道，可同时自动进行36个样品的培养和测试

4：最大培养量：10ml

5：通气：可呼吸样品管盖，样品管内外气体可自由交换

6：内置震荡培养，震荡速度可调，转速范围：50-250rpm

7：光源：LED光源，平均寿命达10000小时

8:  600nm波段光源来测量吸光值。

9: 内置混合加热、制冷技术，智能PID温控，温度范围：4℃~45℃

10：操作与显示：32位ARM高速处理器，7英寸彩色触摸屏。

11：权限管理：有

12：配有专业微生物生长监测软件，对不同比色管内的微生物进行监测，自动生成曲线；通过软件对主机进行控制，测量数据直接保存在电脑。

13：输入电源：AC 220V/50Hz。