溶出取样系统RQ810S

产品说明

RQ810S溶出取样收集系统由RC810S溶出实验仪链接QY8取样器。该组仪器采用8通道取样针自动取样，配有自动取样架，取样点自动升降，30秒过滤量大于10ml。符合2015版《中国药典》、《美国药典》与《药物溶出度仪机械验证指导原则》。

性能特点

- 大屏幕液晶触摸操控系统，操作方便，显示清晰；

- 浆杆、篮轴、篮体、溶出杯均有激光标识唯一编号；

- 竹节式电动升降腹式全密封机头，全方位防溶媒蒸发系统，有效减少溶媒蒸发；

- 一体式可调节双轴承定位式设计，能够有效锁紧转轴，避免脱落松动，且能够保证转杆与溶出杯自动中心定位。

- 自动定高离合器，更换不同的试验方法，无需重复定高；

- 取样架采用电动升降且自动定位取样点设计，取样点定位更加精确，避免人为定位失误或者不一致现象；

- 溶媒温度实时监测系统，分辨率高达0.01℃，为有效监控溶媒温度变化提供条件；

- 浆杆、篮法搅拌系统速度实时监测，分辨率0.1rpm，为有效监控搅拌速度影响试验结果变化提供条件；

- 红白光双光束照明系统，红色光束为避光药物实验提供可视观察条件；

- 电容式生物特征识别系统，登陆方便，避免了传统账户+密码的繁琐登陆方式；

- 各溶出杯独立的投药口设计，既可以实现浆法试验一键式同步投药也可以实现序列投药功能；

- 水箱具备明确的水位标识线和自闭式快接嘴，方便换水和清洗水箱；

- 取样系统与溶出仪联机运行，减少人为操作需要；

- 取样系统采用25ml精密玻璃注射器作为取样动力；

- 采用高精度聚四氟换向阀，高效耐腐蚀与磨损；

- 高化学稳定性的聚四氟乙烯管道具有优异的抗吸附性能；

- 实验前过滤器浸润技术，减少吸附；

- 取样前的回液循环技术及取样后管路排空技术避免了交叉污染；

- 取样针采用316L不锈钢材质;

- 具有8通道的独立管道，具有等量补液功能；

- 取样采用双级过滤，初过滤为10μm的柱状过滤头，次滤可根据实际需要选择0.22μm~0.8μm孔径的Φ25mm注射式过滤头；

- ★样品收集器采用独立设计，8*16位取样试管架，最多可放置128个取样试管；

仪器参数

- 1.型号: RQ810S

- 2.搅拌桨摆动幅度：≤0.5 mm

- 3.转篮摆动幅度：≤1.0 mm

- 4.转杆与溶出杯轴偏差：≤2.0 mm

- 5.调速范围：（25－250）rpm

- 6.转速分辨率：0.1rpm

- 7.稳速误差：≤±1rpm，100rpm±0.5rpm

- 8.调温范围：室温－45.0℃

- 9.温度分辨率（杯内）：0.01 ℃

- 10.控温误差：≤±0.3 ℃

- 11.取样通道：8位

- 12.★最多取样次数：16次

- 13.最长取样间隔：5999min

- 14.最小取样间隔：首次1min，其余2-10min（视取样量和是否补液而定）

- 15.连续工作时间：5999min×16

- 16.取样过滤周期：＜30s（完全符合中国药典要求）

- 17.取样量（补液量）：1ml~100ml

- 18.取样精度：±1%（10ml取样量各通道平均值）

- 19.★取样位置： 根据设定取样点，取样架自动升降定位；

- 20.清洗过程可更换清洗溶液，使管路清洗更彻底；

- 21.内置审计追踪系统，可以对包括但不限于开机、用户登录、用户退出、更改参数、更改设置、开始试验、完成试验、终止试验等在内的操作进行存储；

- 22.内置三等级的权限管理系统，分为来宾账户、普通账户和管理员账户，针对不同账户分配不同权限；

- 23.内置热敏式微型打印机，可实现使用信息、程序参数、实时状态的在线打印。